Redesenhos dos fluxos de tratamento e distribuição da bolsas de hemocomponentes (ciclo do sangue) 2.0

Bizagi Modeler

Índice

Redesenhos dos fluxos de tratamento e distribuição da bolsas de hemocomponentes (ciclo do sangue) 2.0	1

Bizagi Modeler	2

1	TO BE -Subprocesso de Análise da Qualidade de Amostra de Plasma Fresco Congelado do Interior	4

1.1	Subprocesso de Análise da Qualidade de Amostra de Plasma Fresco Congelado do Interior- TO BE	7

1.1.1	Elementos do processo	7

1.1.1.1	1. Homogeneizar amostra	7

1.1.1.2	2. Realizar contagem    de células	8

1.1.1.3	3. Realizar contagem no microscópio	9

1.1.1.4	4. Registrar resultados	11

TO BE -Subprocesso de Análise da Qualidade de Amostra de Plasma Fresco Congelado do Interior

Descrição

Esse processo tem como escopo o redesenho do processo Análise da Qualidade de Hemocomponente Plasma  Fresco Congelado - PFC - Capital, desde a necessidade de realizar análise do segmento da bolsa de PFC pelo Controle de Qualidade até a disponibilização dos relatórios com os resultados semanais de pré-congelamento e mensais de pós-congelamento para setor de Processamento e Gerência Médica, via sistema SIHRO.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Delner Freire
Superintendente

Maico Moreira
Diretor Técnico

Henrique Douglas Freire
Coordenador de Gestão Estratégica

ELABORAÇÃO

Geciele Gonçalves  - Analista de Processos
Thaís Roca - Analista de Processos
Crislâny Andrade - Analista de Processos

COLABORAÇÃO

Antônio Marcos - Biomédico responsável pelo setor de Controle de Qualidade da FHEMERON

Thiago Brasil - Téc. em Laboratório pelo setor de Controle de Qualidade da FHEMERON

REVISORES

Luma Damon - Gerente de Processos

Antônio Marcos - Dono do Processo
Ádila Pires - Dona do Produto

VERSIONAMENTO

| Versão | Data | Responsável | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/06/2022 | Thaís Roca; Geciele Gonçalves. | Modelagem do Processo de Negócio |
| 2.0 | 13/02/2023 | Thaís Roca; Crislany Andrade | Atualização da planilha utilizada pelo setor de Controle de Qualidade. |

Versão:

1.0

Autor:

Governo de Rondônia | Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Subprocesso de Análise da Qualidade de Amostra de Plasma Fresco Congelado do Interior- TO BE

Elementos do processo

1. Homogeneizar amostra

Descrição

Onde: Homogeneizador de amostra

O que: Homogeneizar amostra

Quando:

Como:
Tarefa 1: Transferir amostra do segmento para o tubo de hemólise;
Tarefa 2: Dispor amostra no equipamento homogeneizador de amostra;
Tarefa 3: Ligar o equipamento para dar início a homogeneização;
Tarefa 4: Aguardar aproximadamente 1 hora ou mais a homogeneização da amostra;
Tarefa 5: Apertar ok no equipamento e retirar amostra homogeneizada.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que os componentes sanguíneos sejam distribuídos uniformemente na amostra do tubo de hemólise para posterior realização da contagem das células.

2. Realizar contagem    de células

Descrição

Onde: Analisador hematológico - SDH20

O que: Realizar contagem de células

Quando:

Como:
Tarefa 1: Dispor  amostra homogeneizada de plasma fresco congelado no analisador hematológico - SDH20;
Tarefa 2: Aguardar o equipamento aspirar a amostra;
Tarefa 3: Aguardar resultados da contagem de hemácias, plaquetas e leucócitos;
Tarefa 4: Imprimir resultados.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário  realizar a contagem das células de hemácias, plaquetas e leucócitos no analisador hematológico para posterior conferência dessa contagem no microscópio.

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016

Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos

ANEXO VI

ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS - CONTROLE DE QUALIDADE

3. Realizar contagem no microscópio

Descrição

Onde: No microscópio

O que: Realizar contagem no microscópio

Quando:

Como:
A. Determinação do número de plaquetas
Tarefa 1: Diluir a amostra de plasma fresco 1:20 em solução fisiológica, oxalato de amônio 1% ou solução isotônica do analisador hematológico;
Tarefa 2: Homogeneizar a amostra e deixar o tubo em repouso por pelo menos 10 minutos;
Tarefa 3: Homogeneizar novamente a amostra e preencher completamente as câmaras identificadas, tendo o cuidado para não transbordar;
Tarefa 4: Manter as câmaras de contagem nas câmaras úmidas;
Tarefa 5: Aguardar 10 a 15 minutos para completa sedimentação das células;
Tarefa 6: Iniciar a contagem das células em microscópio, com objetiva 40x nos quadrantes indicados.

B. Determinação do número de leucócitos

Tarefa 1: Diluir um pouco da amostra de plasma fresco congelado 1:10 ou 1:20 em solução de Turk;
Tarefa 2: Homogeneizar e deixar o tubo em repouso por pelo menos 10 minutos;
Tarefa 3: Homogeneizar novamente a amostra e preencher completamente as câmaras identificadas, tendo o cuidado para não transbordar; 
Tarefa 4: Manter as câmaras de contagem em câmara úmida; 
Tarefa 5: Aguardar 10 a 15 minutos para completa sedimentação das células; 
Tarefa 6: Iniciar a contagem das células em microscópio nos campos específicos identificados;
Tarefa 7: Caso o número de leucócitos contados na câmara de Neubauer for inferior a 4 (quatro), realizar a contagem em câmara de Nageotte, podendo ser utilizada a mesma diluição.

C. Determinação do número de hemácias

Tarefa 1: Diluir 1:2 em solução fisiológica ou solução isotônica do analisador hematológico; 
Observações:
1 - No plasma as contagens são feitas na amostra pura, a diluição só é feita em solução fisiológica ou isotônica.
Tarefa 2: Homogeneizar as amostras preparadas e deixar o tubo em repouso, por pelo menos 10 minutos;
Tarefa 3: Homogeneizar novamente as amostras;
Tarefa 4: Identificar as câmaras adequadas às contagens e preenchê-las completamente tendo o cuidado de evitar a formação de bolhas e transbordamento; 
Tarefa 5: Manter as câmaras de contagem em câmara úmida; 
Tarefa 6: Aguardar 10 a 15 minutos para completa sedimentação das células; 
Tarefa 7: A contagem de hemácias ou plaquetas em câmara de Neubauer visa objetivas de 20x e 40x, respectivamente. 
Observações: 
1 - Se a houver divergência superior a 10% entre a contagem das células no analisador hematológico para o microscópio, o técnico solicitará outra contagem (outro técnico realize uma segunda contagem no microscópio); 
2 - Caso a discrepância continuar entre os resultados é solicitado uma reparação no equipamento analisador hematológico.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que a contagem feita pelo equipamento SDH20 seja conferida, a fim de minimizar erros na contagem de plaquetas, leucócitos e hemácias.

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016

Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos

ANEXO VI

ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS - CONTROLE DE QUALIDADE

4. Registrar resultados

Descrição

Onde: Sistema SIHRO 

O que: Registrar resultados

Quando:

Como:
Tarefa 1: Analisar resultados;
Observação:
1 - Caso os resultados dos testes estejam alterados, a amostra será registrada como inconforme e posteriormente realizarão o exame de Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada - TTPA normalmente na bolsa de PFC.
Tarefa 2: Acessar o sistema SIHRO com login e senha;
Tarefa 3: Selecionar aba análise da qualidade dos hemocomponentes e selecionar a opção analisar plasma fresco congelado - pré-congelamento (exemplo da planilha atual - figura 1);
Tarefa 4: Preencher os campos da contagem realizada pelo analisador hematológico e microscópio;

Observações:
1 - O sistema SIHRO terá campos disponíveis para registrar os valores dos leucócitos, plaquetas e hemácias (resultados emitido em mm³);
2 - Os cálculos para obter a quantidade (em unidades) de plaquetas, leucócitos e hemácias será realizado pelo sistema SIHRO quando o técnico preencher o resultado obtido no analisador hematológico;
3 - Nesta aba terá a opção de emitir relatório dos resultados das análises em PDF;
4 - Essas análises serão realizadas semanalmente até completar o número total de 10 amostras de plasma analisadas no mês. Após isso, o Controle de Qualidade realizará uma análise pós-congelamento na bolsa.

Porque esta atividade acontece?

Essa atividade acontece pois é necessário registrar os resultados das análises realizadas na amostra de plasma no sistema SIHRO e posterior emissão de relatório aos Hemocentros do Interior.

Figura 1 - Planilha de Plasma Fresco Congelado - PFC (pré-congelamento)

Figura 2 - Comunicação semanal - (Pré-congelamento)